鼻内窥镜参数

1. **总体要求**
2. 适用范围：用于耳鼻喉科扁桃体、腺样体切除等手术使用；
3. 数量：16只（0度，30度，70度）；
4. **主要功能和技术参数**

1、与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求；

2、目镜罩能与国际标准C式卡口配套使用；

1. 可配套主流内窥镜品牌如STORZ、WOLF等品牌的导光束使用；
2. 支持低温等离子灭菌或高温高压灭菌；
3. 镜体前端嵌有蓝宝石，耐磨；
4. 设计光学工作距d0 :12mm;
5. 有效景深范围1-50mm;
6. 在A标准照明体下和D65标准照明体下的显色指数Ra至少为85；
7. 照明镜体光效ILeR 至少为0.65；
8. 综合镜体光效SLeR至少为0.35；
9. 综合边缘光效SLe-zE至少为0.13；
10. 有效光度率DM至少为1850；
11. 单位相对畸变VU-Z的控制量至少为25%；
12. 工作长度175mm;
13. **配置要求**

70度鼻内窥镜10根，30度0度鼻内窥镜6根。