**项目1：脉动真空医用清洗机1台**

一、主要功能：

设备具有全托盘表面和管腔同步处理功能；

清洗、漂洗、消毒、上油以及真空干燥全自动一体化；

使用于管腔器械、复杂器械的处理，兼容牙科手机器械的处理。

二、主要技术参数：

电动对开门带干燥；

每次的清洗篮筐数量不少于8个腔镜篮、管腔的直径﹤0.1mm、长度2-4米；

清洗合格率100%、每个工作周期时长﹤65分钟、消毒水温﹥90℃。

三、配置：

1、配备空气压缩机；

2、与现用信息追溯系统对接；

3、各种类型的清洗篮筐，如腔镜器械清洗篮筐、牙科手机清洗篮筐、管道清洗篮筐等。

四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：

原厂质保期不少于2年。

**项目2：医用真空干燥柜1台**

一、主要功能：

利用抽真空技术，使得器械能够快速彻底的干燥，设备具有超温保护，安全、可靠。

二、主要技术参数：

外形尺寸符合现场安装条件；柜体材质不锈钢，双向开门；温度常温-120℃；装载量≥4个篮筐以上；工作周期≤25分钟。

三、配置：

1、配备空气压缩机；

2、各种类型物品的装载配件，如管腔器械、牙科器械、精密器械等。

四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：

原厂质保期不少于2年。

**项目3：多导睡眠呼吸监测仪3台**

品目1：2台

一、主要功能：

通过睡眠分期，检测睡眠呼吸事件并进行类型分析、下肢体动分析，适用于睡眠呼吸暂停、低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断。

二、主要技术参数：

1、导联数：≥27导，监测参数包括脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、腿动、鼾声等；

2、可免费连接医院HIS系统。

三、配置：

主机1台及保障临床工作开展所需的附件。

四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：

原厂质保期不少于2年。

品目2：1台

一、主要功能：

1、通过睡眠分期，检测睡眠呼吸事件并进行类型分析、下肢体动分析，适用于睡眠呼吸暂停、低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断；

2、支持多次小睡实验。

二、主要技术参数：

1、导联数：≥40导，可扩展；

2、输入阻抗＞10MΩ，采样频率≥256KHz；

3、设备小巧，便携性强，可提供无线数据传输方式，适合依从性较差的儿童；

4、算法先进国际认可，信号精准稳定，适用于临床治疗及科研。

三、配置：

主机1台及保证临床治疗、科研所需的必要附件。

四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：

原厂质保期不少于2年。

**项目4：无菌接管机1台**

一、主要功能：

无菌接管机是一种高频接驳设备，使两根标准的无菌医用聚氯乙烯(PVC)管子在一个封闭的系统内得以无菌地连接，在熔接过程中熔接片温度达320℃，且因管子被压，管子内的液体被移离，熔接完成后，只需轻轻挤压接口，便可接通两管子，让液体流进另一个管子，不但可保持无菌状态，且不会破坏液体及细胞，也不会在管内形成微粒或化学残留物。

二、主要技术参数：

(1) 保持系统密闭；

(2) 连接任意组合的管路：湿-湿、干-干、湿-干；

(3) 使用便捷，配有可单手操作的互连夹子；

(4) 在屏幕上指导如何使用并显示过程；

(5) 可拆卸的袋子支架；

(6) 熔接过程可监测、具有防止卡住的措施；

(7) 耐用材料能经受住高频率的使用；

(8) 完成符合或超过ISO 3826-1拉伸强度要求的接管。

三、配置：

主机1台、电源线1根、细胞培养袋支架2个、专用工具1个、操作说明书。

四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：

原厂质保期不少于1年。

**项目5：电子胃肠镜4根**

一、主要功能：

用于小儿上下消化道疾病的检查、诊断、治疗，急诊异物取出等。

二、主要技术参数：

均要求高清，胃镜先端部外径＜9.3mm，钳子管道内径≥2.8mm；

肠镜要求带副送水功能。

三、配置：

电子胃镜2根，电子肠镜2根。

四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：

原厂质保期不少于1年。