**胸骨锯**

|  |
| --- |
|  **基本要求**1. 数量：2套；

2、用途：用于大/小骨、创伤及运动医学手术。 |
|  **主要功能及参数**1、手柄轻便，人机工程学设计，更易掌握，提高舒适性,整机重量≤1.3kg；2、采用三重防水技术和手柄采用一体成形铝合金，抗腐蚀，耐高温高压蒸汽，减少术中和清洗消毒过程中渗水等带来的损坏，手柄防水等级≥IPX6&IPX8；3、匹配电池为锂电池，锂电池可直接高温高压灭菌，不需要装载到其他电池盒内；4、具有无极变速功能，相当于≥400档的速度调节；5、适用于首次开胸手术；6、手机重量≤943g；7、最大噪音≤92db；\*8、最大往复速度：≥14500cpm；9、具有安全开关锁定功能，避免手术误操作，保证手术安全；10、可根据患者情况搭配多种型号锯片，并提供≥2种护套型号；\*11、所有手机均采用高效率无碳刷马达，延长主机和电池的寿命；12、手柄、电池可高温高压消毒；13、电池使用专用充电器充电时，充电时间≤30分钟,平均充电时间≤12分钟；一台充电器可同时四块电池快速充电；充电器装配显示屏，可同时显示四块电池的充电状态。 |
| **主要配置及附件**胸骨锯手机2只，胸骨锯护套（儿童型）2只，锯片扳手2把，转移罩2个，免消毒电池（大容量）4块，电池保护套3只，31mm锯片2块，定制消毒盒2个，电池适配器2个。 |
|  **售后服务要求**1. 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明；
2. 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训；
3. 保修期2年，终身维修，维修24小时内响应，保证零配件供应8年，系统软件终生免费升级；
4. 交货期：合同签订后2个月内。
 |